| PARAMTETRY TECHNICZNE STERYLIZATORA planowanego do zakupu w ramach zadania pn.”Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z infrastrukturą techniczną budynku nr 6, na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach” w zakresie wyposażenia centralnej sterylizatorni – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ: …………………………………………………………………………………………………….. Nazwa własna: …………………………………………………………………………………………. Wytwórca (nazwa, siedziba): ……………………………………………………….…………………. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 (nie powystawowe) ……………………….…………………... |  |  |  |
| l.p. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2023 | Tak, podać |  |
|  | Komora przelotowa prostopadłościenna, dwudrzwiowa pozioma pojemność 4 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285: - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu, -powierzchnia wewnętrzna gładka . | Tak, podać |  |
|  | Całkowita szerokość sterylizatora wraz z komorą serwisową: oferent musi zapoznać się z dokumentacją techniczną zadania i zaproponować urządzenie o gabarytach pozwalających na montaż w miejscu wskazanym w dokumentacji, a następnie swobodną obsługę. | Tak, podać |  |
|  | Komora i płaszcz oraz drzwi wykonane całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L). Rama sterylizatora, opanelowanie wykonane ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4301 (AISI304). Instalacja parowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L). Wszystkie połączenia wykonane orurowaniem sztywnym (nie dopuszcza się połączeń elastycznych). Dopuszcza się wykonanie fragmentów instalacji wodnej i parowej wykonanej z materiałów innych odpornych na korozję. | Tak, podać |  |
|  | Instalacja parowa i wodna w całości wykonana ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L). | Tak, podać |  |
|  | Wejście do komory sterylizacyjnej o wymiarach (proszę podać wysokość [mm], szerokość [mm],) | Tak, podać |  |
|  | Głębokość komory sterylizacyjnej (proszę podać w mm) | Tak, podać |  |
|  | Grubość ściany komory (proszę podać w mm). | Tak, podać |  |
|  | Wysokość załadowcza komory sterylizatora (proszę podać w mm) | Tak, podać |  |
|  | Płaszcz parowy pierścieniowy umożliwiający kontrolę wszystkich spawów podczas próby wodnej wykonany ze stali co najmniej klasy 1.4404 (AISI316L). | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo: -napędzane elektrycznie lub pneumatycznie (proszę podać jak) -wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią na opór - blokowane w trakcie trwania procesu -z logiką działania (brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych oraz z błędem) -zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. -wyposażone w oddzielne wyłączniki krańcowe położenia otwarcia oraz zamknięcia drzwi, kontrolujące swoje działanie wzajemnie w celu zwiększenie bezpieczeństwa. | Tak, podać |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy. | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 5,5 cali po stronie załadowczej (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem po stronie wyładowczej informujący o: - stanie programu, - stanie alarmowym - wyświetlacz informujący o parametrach wewnątrz komory przez cały czas pracy sterylizatora. | Tak, podać |  |
|  | Drukarka po stronie załadowczej, wyświetlacz po stronie załadowczej oraz wyładowczej, zlokalizowane obok linii komory sterylizacyjnej (nie dopuszcza się lokalizacji wyświetlacza bezpośrednio ponad komorą ze względu na oddziaływanie cieplne z komory) | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania po stronie załadowczej i wyładowczej. | Tak, podać |  |
|  | Rejestracja istotnych parametrów procesu - wbudowana drukarka po stronie załadowczej sterylizatora. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku prezentowane w języku polskim. Działanie drukarki oraz układu sterowania niezależne, zgodnie wymaganiami normy PN EN 285. | Tak, podać |  |
|  | Program testujący Bowie & Dick. | Tak, podać |  |
|  | Program testu próżniowego. | Tak, podać |  |
|  | Program rozgrzewający. | Tak, podać |  |
|  | Programy sterylizacji 134°C i 121°C (minimum 5 programów) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program przystosowany do ciężkiego załadunku (suszenie pulsacyjne). Sterylizator musi umożliwiać przeprowadzenie prawidłowego procesu przy pełnym załadunku komory dla zestawów o wadze nie mniejszej niż 7kg/1STE w programach standardowych oraz 15kg/1STE w programie do załadunku ciężkiego. Wszystkie programy gwarantujące bezpieczeństwo procesu – programu zwalidowane przez producenta urządzenia. Proszę podać czasy trwania programów. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji narzędzi o wadze zestawu 20kg/1STE w programie załadunku ciężkiego. | Tak, podać |  |
|  | Faza kondycjonowania zawierająca minimum 3 pulsacje parowe w podciśnienieniu - nadciśnienie w celu skutecznego usunięcia powietrza oraz wygrzania materiału. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zmian parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego po podaniu odpowiedniego hasła dostępu. Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Hasła o różnych poziomach dostępu (minimum 3 poziomy: użytkownik, serwis techniczny szpitala, autoryzowany serwis). | Tak, podać |  |
|  | Książka serwisowa w sterowniku urządzenia ustalająca okresy pomiędzy przeglądowe. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana fabrycznie sygnalizacja zakończenia procesu. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze oraz sterowanie procesem niezależne od ciśnienia atmosferycznego. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania uruchomienia urządzenia o zadanej godzinie. | Tak, podać |  |
|  | Sterylizator wyposażony w automatyczny program serwisowy uruchamiany z panelu sterowania po wprowadzeniu hasła, pozwalający na wymianę uszczelki drzwi poprzez jej automatyczne „wypchnięcie” z rowka i „zassanie” do rowka dla każdej ze stron sterylizatora. | Tak, podać |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze RJ45. Możliwość współpracy ze wspólnym systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w złącze i oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp serwisowy za pośrednictwem łącza internetowego. | Tak, podać |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą mechanicznej dwustopniowej pompy próżniowej pierścieniowej z uszczelnieniem wodnym o napędzie elektrycznym. | Tak, podać |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | Tak, podać |  |
|  | Fabryczne zabezpieczenia zaworami bezpieczeństwa wszystkich zbiorników ciśnieniowych urządzenia (komora, płaszcz, wytwornica) | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie fabrycznie czujnikami braku sprężonego powietrza wody chłodzącej oraz wody do wytwornicy pary niezbędnego do prowadzenia procesu -sygnalizowane jako błąd na panelu sterownika | Tak, podać |  |
|  | Sterylizator wyposażony we wbudowany układ redukujący zużycie wody przez pompę próżniową. | Tak, podać |  |
|  | Wytrzymałość uszczelki drzwi (proszę podać ilość cykli) | Tak, podać |  |
|  | Serwisowanie sterylizatora bez potrzeby wysuwania urządzenia -tylko i wyłącznie od przodu. | Tak, podać |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. | Tak, podać |  |
|  | Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja umożliwiająca wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN - EN 554 / EN 554 lub EN ISO 17665. | Tak, podać |  |
|  | Podłączenie odpływu higienicznie bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej ( brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów) | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie posadowione bezpośrednio na posadzce (brak konieczności stosowania zagłębień lub cokołów pod urządzenie). | Tak, podać |  |
|  | Trzy instrukcje obsługi wydane przez producenta urządzenia: -instrukcja obsługi (użytkownika) | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana w sterylizator niezależna wytwornica pary: -wytwarzająca parę sterylizacyjną z wody dejonizowanej (o parametrach zgodnych z PN-EN 285 lub normą równoważną) -automatyczne odgazowywanie wody zasilającej wytwornicę pary w celu usunięcia gazów niekondensujących poprzez podgrzewanie wody zasilającej -automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary (odmulanie) - wytwornica wyposażona w wizualny wskaźnik poziomu wody. | Tak, podać |  |
|  | Wózek wsadowy 4 STE kompatybilny z komorą sterylizatora, wykonany ze stali kwasoodpornej, przystosowany do ciężkiego załadunku, wyposażony w minimum 2 półki – szt.1 | Tak, podać |  |
|  | Wózek transportowy dostosowany do wózka wsadowego 4STE, wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w cztery koła skrętne, system umożliwiający dokowanie do sterylizatora oraz blokadę wózka wsadowego – szt. 2 | Tak, podać |  |