Parametry techniczne aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta z jednorazowymi kołdrami 
1 szt. – pakiet nr 13

Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………………

Typ/Model aparatu: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2024: …………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia | Warunek | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem | TAK |  |
| 3 | Podstawa jezdna do aparatu na 5 kołach, z uchwytem oraz koszykiem na koce | TAK |  |
| 4 | Wszystkie koła z blokadą | TAK |  |
| 5 | Regulowana wysokość uchwytu podstawy jezdnej | TAK |  |
| 6 | Mocowanie aparatu za pomocą zacisku typu imadło | TAK |  |
| 7 | Możliwość zamocowania aparatu zarówno na pionowych jak i poziomych uchwytach | TAK |  |
| 8 | Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia nie większy niż 5.5 kg | TAK, podać |  |
| 9 | Niewielkie wymiary urządzenia: max. 20x35x40cm ± 5cm (Gł. x Szer. x Wys.) | TAK, podać |  |
| 10 | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem - przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia. | TAK |  |
| 11 | Uchwyt przewodu grzewczego w celu zabezpieczenia przed ściąganiem koca z pacjenta | TAK |  |
| 12 | Duża wydajność – przepływ powietrza minimum 1400 l/min - podać | TAK, podać |  |
| 13 | Szybkie osiągnięcie pożądanej temperatury powyżej temp. otoczenia – max. 30 sek. - podać | TAK |  |
| 14 | Min. 4 zakresy temperatury: 43°C, 38°C, 32°C, temp. otoczenia | TAK, podać |  |
| 15 | Panel sterujący na przedniej ścianie urządzenia | TAK |  |
| 16 | Uruchomienie procesu ogrzewania poprzez włączenie urządzenia | TAK |  |
| 17 | Wskaźnik zbyt wysokiej temperatury | TAK |  |
| 18 | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA H13 99,99% | TAK |  |
| 19 | Ogrzewacz wyposażony w szybkozłącze. | TAK |  |
| 20 | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym | TAK |  |
| 21 | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy | TAK |  |
| 22 | Cicha praca urządzenia – poziom hałasu max. 49 dB | TAK, podać |  |
| 23 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. | TAK |  |
| 24 | Średni pobór mocy poniżej 650W - podać | TAK, podać |  |
| 25 | Dostępne koce ogrzewające wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTG. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. | TAK |  |
| 26 | Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 10 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta) | TAK |  |
| 27 | Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego | TAK |  |
| 28 | W zestawie jednorazowy koc na całe ciało dla dorosłych (długość 230cm ± 3cm) - 100 szt. | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
| 1. | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny | TAK, załączyć |  |
| 2. | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK, załączyć |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać oferowany okres gwarancji |  |