Parametry techniczne łóżko – wózek do intensywnej terapii, przystosowany dla pacjentów bariatrycznych 6 szt. – pakiet nr 17

Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………………

Typ/Model aparatu: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2024: …………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia | Warunek | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy nie podemostracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2024 r. | TAK |  |
| 2 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja kolumnowa. Wózek oparty na 2 kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę) | TAK |  |
| 5 | Leże podwójne. Górna część wykonana z płyty HPL przeziernej dla promieni RTG, minimum dwa segmenty. Część dolna wykonana w formie jednolitego odlewu, min. 5 cm przerwy między dwoma blatami. | TAK |  |
| 6 | Leże wykonane z materiału przeziernego dla promieniowania RTG na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od każdej strony wózka | TAK |  |
| 7 | Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża, ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG | TAK |  |
| 8 | Platforma leża wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń | TAK |  |
| 9 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem). Udźwig podwozia minimum 26 kg | TAK |  |
| 10 | Rozstaw pomiędzy kolumnami min. 98 cm | TAK |  |
| 11 | Maksymalne obciążenie robocze wózka min. 250 kg | TAK |  |
| 12 | Waga całkowita wózka bez materaca max. 130 kg | TAK |  |
| 13 | Długość całkowita wózka min. 210 cm | TAK |  |
| 14 | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami w zakresie 69 – 85 [cm] | TAK |  |
| 15 | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami w zakresie 69 - 92 [cm] | TAK |  |
| 16 | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 192 cm, szerokość min. 60 cm | TAK |  |
| 17 | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Obie pary rączek składane poniżej poziomu materaca | TAK |  |
| 18 | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem | TAK |  |
| 19 | Min. Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm | TAK |  |
| 20 | Przynajmniej jedno koło antystatyczne oznaczone odrębnym kolorem dla identyfikacji | TAK |  |
| 21 | Koła bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK |  |
| 22 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 61 – 91 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) lub szerszy zakres regulacji przy czym minimalna wysokość nie większa niż 61 cm oraz maksymalna wysokość nie mniejsza niż 85 cm | TAK |  |
| 23 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, w zakresie: obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy | TAK |  |
| 24 | Wyraźne zaznaczenie kolorystyczne: - blokady hamulców – kolor czerwony - jazdy kierunkowej – kolor zielony lub czarny | TAK |  |
| 25 | Centralny system blokowania kół obsługiwany jedną lub dwoma dźwigniami nożnymi, trójpozycyjny: - jazda swobodna, - jazda kierunkowa, - hamulec | TAK |  |
| 26 | Barierki boczne chromowane lub ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 27 | Barierki boczne składane poniżej ramy leża gwarantujące brak przerw transferowych | TAK |  |
| 28 | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0 stopni do 90 stopni | TAK |  |
| 29. | Możliwość uniesienia całego segmentu nóg w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem, gdzie wprowadza się kasety | TAK |  |
| 30. | Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie min. 12 | TAK |  |
| 31. | Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga uzyskiwane przy użyciu pedałów nożnych umiejscowionych z obu dłuższych stron wózka | TAK |  |
| 32. | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | TAK |  |
| 33. | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | TAK |  |
| 34. | Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów min. w narożach wózka od strony wezgłowia | TAK |  |
| 35. | Materac piankowy, w pokrowcu z osłoną nie zwierającą lateksu, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości ok. 8 cm | TAK |  |
| 36. | Materac z certyfikatem ognioodporności (niepalności) wydany przez jednostkę niezależną spełniający normy EN597-1 i EN597-2 lub normy równoważne (do przedłożenia na żądanie) | TAK |  |
| 37. | Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | TAK |  |
| 38. | lub materac mocowany za pomocą specjalnych pasków uniemożliwiających samoczynne przesuwanie. | TAK |  |
| 39. | Konstrukcja umożliwiająca zamontowanie dedykowanej opcjonalnej półki na defibrylator/monitor/uchwyt na dokumentację, nie wychodząca poza obrys wózka | TAK |  |
| 40. | Konstrukcja umożliwiająca zamontowanie dedykowanego opcjonalnego pionowego uchwytu na butlę z tlenem z mocowaniem w każdym narożu leża montowany/demontowany bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| Wyposażenie 1 pozycji |  |  |  |
| 1. | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny min 2-częsciowy z regulacja wysokości min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie minimum 18 kg 1 szt | TAK |  |
| 2. | Pionowy uchwyt na butlę z tlenem -1 szt. oraz miejsce na butle poziome wyprofilowane w obudowie podstawy jezdnej | TAK |  |
| 3. | Uchwyt na zamontowanie rolki z papierem do osłaniania i zabezpieczania powierzchni leża – 1 szt. | TAK |  |
| 4. | Pasy do unieruchamiania pacjenta (kończyny górne i dolne, tułów) 1 komplet | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
| 1. | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny | TAK, załączyć |  |
| 2. | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK, załączyć |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać oferowany okres gwarancji |  |